## 血管内超声系统_参数对比表_2025-12-16T09-48-
参数名称 | 广州睿康科汇医疗器械有限公司 | 佛山市瑞挚医疗器械有限公司 | 广东德杰健康科技有限公司
多功能介入超声诊断平台支持的频率 | 支持50MHz频率超声诊断导管/升级可支持60MHz导管 | 支持≤40MHz及≥60MHz机械旋转式超声导管技术 | 同时支持40MHz、60MHz两种频率的机械旋转式超声诊断导管
马达驱动单元回撤功能 | 者接口单元PIU支持自动回撤和手动回撤两种回撤方式，回撤速度3档可选 | 自动回撤，回撤速度≥7种模式可选。0.5mm/s, 1.0mm/s, 2.0mm/s, 3.0mm/s, 4.0mm/s, 6.0mm/s 和 8.0 mm/s | 自动回撤速度0.5mm/s、1mm/s、5mm/s、10mm/s四档可选
录像播放功能 | 具有录像播放功能，采集完毕后，系统自动播放影像，也可在病例检索页双击病例进入浏览页，播放速度和播放模式可以在设置界面修改 | 具有录像播放功能，播放整个回撤过程中的IVUS图像，播放速度可调节 | 具有录像播放功能，播放整个回撤过程中的IVUS图像，播放速度可调节
高清超声导管规格 | 未提供 | 频率60MHz，轴向分辨率22μm，最大外径3.15F，探测深度6mm | 60MHz超声导管轴向分辨率≤22μm；尖端外廓2F，最大通过外廓3.15F
超声成像导管兼容性 | 兼容5F指引导管 | 超声成像导管可兼容5F（1.67mm）指引导管 | 兼容6F指引导管
超声图像缩放查看 | 超声图像可进行缩放查看，可通过鼠标控制 | 超声图像可进行缩放查看，可通过手势或鼠标控制 | 支持增益调节，可支持近、远程信号调节；支持已录制图像查看播放，可播放整个回撤过程的血管内超声图像，并支持慢速和倍数播放
辅助血管评估功能 | 提供管腔内膜和中膜的自动识别功能，自动计算面积，最大直径和最小直径及斑块负荷。用不同颜色标记出血管和管腔的预测边界为用户提供便捷的修改 | 具有辅助血管评估功能，通过对血管和管腔的自动识别，用不同颜色标记出血管和管腔的预测边界，并可手动修改调整 | 辅助标记功能：可以根据医生选择的检查血管段，全自动分析并标注当前检查需要重点关注的信息，如斑块负荷＞50%，MLA位置等相关信息
FFR血流储备分数测量模块 | 血管内超声系统升级可支持基于IVUS影像的计算血流储备分数功能 | 血管内超声系统可选配同品牌FFR血流储备分数测量模块，可实时测量FFR（血流储备分数）数值，并在血管内超声系统主机显示屏上进行显示 | 血管内超声系统可选配同品牌FFR血流储备分数测量模块，可实时测量FFR（血流储备分数）数值，并在血管内超声系统主机显示屏上进行显示